## 單週保養表單
空氣品質監測站單週保養項目(一)
測站名稱 |  |  |  | 保養日期
維護人員
氣體校正系統(Calibrator) | 1. 確認校正系統啟動正常 |  |  | YES☑ NO□
| 2. 管路積水檢查 |  |  | YES☑ NO□
零氣體產生器(Zero air) | 1. 洩水閥測試、自動排水功能正常 |  |  | YES☑ NO□
| 2. 確認空壓機工作正常、積水排除 |  |  | YES☑ NO□
| 3. Air presser |  | psi, 30±5 | YES☑ NO□
氮氧化物分析儀(NOx) | 1. 更換Filter |  |  | YES☑ NO□
2. 功能性檢查
| a. Sample flow |  | c.c/min, 500±50 | YES☑ NO□
| b. Ozone flow |  | c.c/min, 80±10 | YES☑ NO□
| c. HVPS |  | VDC, 400~900 | YES☑ NO□
| d. Rcell TEMP. |  | ℃, 50±1 | YES☑ NO□
| e. PMT TEMP. |  | ℃, 7±2 | YES☑ NO□
| f. Moly TEMP. |  | ℃, 315±5 | YES☑ NO□
| g. Rcell press |  | IN-Hg-A, <10 | YES☑ NO□
| h. NO Slope |  | 1.0±0.3 | YES☑ NO□
| i. NOx Slope |  | 1.0±0.3 | YES☑ NO□
| j. NO Offset |  | -50~150 | YES☑ NO□
| k. NOx Offset |  | -50~150 | YES☑ NO□
| 3. 確認無警訊顯示 |  |  | YES☑ NO□
二氧化硫分析儀(SO2) | 1. 更換Filter |  |  | YES☑ NO□
2. 功能性檢查
| a. Sample flow |  | c.c/min, 650±65 | YES☑ NO□
| b. UV Lamp |  | mv, 2000~4400 | YES☑ NO□
| c. STR light |  | ppb, <100 | YES☑ NO□
| d. DRK PMT |  | mv, 200~325mv | YES☑ NO□
| e. DRK Lamp |  | mv, -50~200mv | YES☑ NO□
| f. SO2 Slope |  | 1.0±0.5 | YES☑ NO□
| g. SO2 Offset |  | <250 | YES☑ NO□
| h. HVPS |  | VDC, 400~900 | YES☑ NO□
| i. Rx Cell TMP |  | ℃,50±1 | YES☑ NO□
| j. PMT TEMP. |  | ℃,9±2 | YES☑ NO□
| 3. 確認無警訊顯示 |  |  | YES☑ NO□
空氣品質監測站單週保養項目(二)
測站名稱 |  |  |  | 保養日期
維護人員
一氧化碳分析儀(CO) | 1. 更換Filter |  |  | YES☑ NO□
2. 功能性檢查
| a. Sample flow |  | c.c/min, 800±80 | YES☑ NO□
| b. Bench TEMP. |  | ℃ (48±2 ) | YES☑ NO□
| c. Mirror/wheel TEMP |  | ℃ (68±2 ) | YES☑ NO□
| d. CO MEAS |  | CNTS/mv, AT ZERO | YES☑ NO□
| e. CO REF |  | CNTS/mv, AT ZERO | YES☑ NO□
| f. MR RATIO |  |  | YES☑ NO□
| 3. 確認無警訊顯示 |  |  | YES☑ NO□
臭氧分析儀(O3) | 1. 更換Filter |  |  | YES☑ NO□
2. 功能性檢查
| a. O3 MEAS |  | mv, 2500~4800 | YES☑ NO□
| b. O3 REF |  | mv, 2500~4800 | YES☑ NO□
| c. Sample flow |  | c.c/min, 800±80 | YES☑ NO□
| d. Photo lamp TEMP |  | ℃, 58±1 | YES☑ NO□
| 3. 確認無警訊顯示 |  |  | YES☑ NO□
碳氫化合物 分析儀(THC) | 1. 更換Filter |  |  | YES☑ NO□
2. 功能性檢查
| a. Sample flow |  | cc/min, 30~50 | YES☑ NO□
| b. Air flow |  | cc/min, 150~220 | YES☑ NO□
| c. H2 flow |  | cc/min, 30~50 | YES☑ NO□
| 3. 檢查點火功能正常 |  |  | YES☑ NO□
| 4. 確認無警訊顯示 |  |  | YES☑ NO□
| 5. H2產生器分子篩變色檢查(達50%以下需更換) |  |  | YES☑ NO□
空氣品質監測站單週保養項目(三)
測站名稱 |  |  |  | 保養日期
維護人員
懸浮微粒 | 1. 檢查濾紙帶存量 |  |  | YES☑ NO□
連續測定分析儀(PM10&TSP) | 2. 確認幫浦運轉正常，流量 |  | l/min, 16.8±1 | YES☑ NO□
| 3. 檢查採樣管加熱裝置正常 |  |  | YES☑ NO□
| 4. 採樣口與分粒器清潔 |  |  | YES☑ NO□
| 5. 檢查濾紙運轉與採樣點採集是否正常 |  |  | YES☑ NO□
氣象儀器 | 1. 目視檢查風速風向運轉正常 |  |  | YES☑ NO□
| 2. 確認溫濕度計運作正常，記錄現場值 | 溫度 | 濕度 | YES☑ NO□
| 3. 清潔溫濕度計進氣口 |  |  | YES☑ NO□
站房 | 1. 站內
| a. 站房溫度正常 |  | ℃ | YES☑ NO□
| b. 門鎖開關正常 |  |  | YES☑ NO□
| c. 清潔室內及設備 |  |  | YES☑ NO□
| d. 警報器、攝影機等設備運作正常 |  |  | YES☑ NO□
| e. 測站內無堆放雜物 |  |  | YES☑ NO□
2. 冷氣
| a. 冷氣運作正常(無異聲) |  |  | YES☑ NO□
| b. 冷氣定時裝置正常 |  |  | YES☑ NO□
| c. 冷氣吹風口冷度正常 |  |  | YES☑ NO□
| d. 冷氣溫度設定正常 |  |  | YES☑ NO□
| e. 電源及控制器固定正常 |  |  | YES☑ NO□
3. 鋼瓶
| a. 標準鋼瓶壓力正常 |  | psig | YES☑ NO□
| b. 鋼瓶使用期限未逾期 | 2022/5/22 | 有效期限 | YES☑ NO□
| c. 鋼瓶固定良好且無雜物與空瓶 |  |  | YES☑ NO□
| d. 鋼瓶室抽風扇運轉及門鎖良好 |  |  | YES☑ NO□
| e. 鋼瓶室及排風扇濾網清潔 |  |  | YES☑ NO□
空氣品質監測站單週保養項目(四)
測站名稱 |  |  |  | 保養日期
維護人員
站房 | 1. 電力及UPS系統
| a. 指示燈正常 |  |  | YES☑ NO□
| b. 輸入及輸出電壓正常 |  |  | YES☑ NO□
| c. 檢查無漏電現象 |  |  | YES☑ NO□
| d. UPS動作正常 |  |  | YES☑ NO□
2. 採樣系統
| a. 採樣系統保持清潔無破損 |  |  | YES☑ NO□
| b. 壓差計動作正常 |  |  | YES☑ NO□
| c. 歧管處是否套上墊圈 |  |  | YES☑ NO□
| d. 採樣風扇運轉正常 |  |  | YES☑ NO□
| e. 採樣及校正鐵氟龍管無積水現象 |  |  | YES☑ NO□
| f. 管路連接正常 |  |  | YES☑ NO□
維修及改善建議
維護人員：
主管: |  |  | 經 辦：